Corecturi ce trebuiesc aduse proiectului si corecturi ale pieselor in vederea constructiei prototipului

Erori constatate la subansamblul Fereastra de intare (desen de ans nr. TRD 2019-1-1-0):

Dim teoretice: 546 x 558 mm

Dim reale: 546.3 x 558.3 mm

Abateri probabile provenite din prelucrare si adausului de conexiune (lipici). Pentru remedieri in vederea productiei de serie se va modifica pe desen dimensiunea baghetelor, dar si clasa de toleranta.

Pentru constructia prototiului se vor face urmatoarele completari si rectificari (marcate cu rosu pe desene) asupra urmatoarelor repere si subansamble:

1. una dintre baghtele de fire catodice desen nr. (1-5):

- frezarea suprafetei laterale, care vine in contact cu fereastra de intrare, astfel incat cota de 7mm va deveni 6.6mm (vezi desen atasat);

- se va prelucra gaura de trecere pentru firul de drift, in concordanta cu dimesiunea acestuia (~1mm diametrul-trebuie verificat). Prelucrarea se va face astfel incat grosimea firului sa nu induca deplasarea pe verticala a baghetei, aceasta trebuind sa ramana in contact cu suprafata plana a ferestrei de intare (vezi desen atasat, sectiunea A-A);

2. ambele baghtele de fire catodice desen nr. (1-5):

- executie doua gauri infundate la capete, conform desen (vezi desen atasat, sectiunea B-B), gauri ce vor fi date in corespondenta cu cele din bagheta de fire anodice;

3. ambele baghtele de fire anodice desen nr. (1-6):

- executie doua gauri de trecere la capete, conform desen atasat, gauri ce vor fi date in corespondenta cu cele din bagheta de fire catodice;

4. una dintre ramele longitudinale desen (1-2):

- dupa montarea baghetelor, firelor, cutiilor de gaz si verificarea din nou a gabaritului subansamblului intermediar se va freza suprafata inferioara, cea care vine in contact cu fereastra de intrare, astfel incat cota de 3mm va deveni 2.6mm (desenul se va modifica ulterior, conform ultimelor estimari);

In vederea evitarii erorilor ulterioare si nepotrivirii la montaj:

5. la subansamblul pad-plane desen (2-0):

- se vor verifica si estima cotele finale de gabarit dupa simularea lipirii;

- se va verifica antraxul dintre toate gaurile, atat de pe pad-plane si rame, dar si din baghetele distantier si fire anodice, care trebuie sa fie in corespondenta;

- estimarea cat mai exacta a dimensiunii lipiturilor;

- se va incerca la montaj eliminarea abaterii de la planeitate a subansamblului; se vor folosi dispozitive de montaj adecvate;

Eroare constatatala piesele “cutii de gaz desen (1-3) ”: s-au executat patru bucati identice, corect fiind doua cate doua in oglinda

6. se refacere desen cutie de gaz desen atasat (1-3.1) si se executa inca cel putin 2 buc; se vor printa 3D din Veroclear

Elemente care se vor adauga proiectului existent:

9. Cusca metalica exterior

10. Piesa metalica (inlocuit materualul de la piesa de sustinere furtun de gaz) pentru conexiune electrica

Modificari:

11. Pad-plane-ul trebuie proiectat fara gauri strapunse si se incearca remedierea problemei de conectare a flat-urilor pe pad plane.

- Pt. gauri astupate (oferta prin e-mail de la dna. Costovici)

Oferta de pret este urmatoarea:
1. IPC 4761 - Type VII (filled&capped vias) - 4 buc - 421 EUR/buc (total
-1684 EUR)

Material - FR4 0,3mm 35/35
Vias - 0,3mm

Finisare- ENIG
Termen - 22 de zile lucratoare

2. Standard - 4 buc - 310 EUR/buc - total 1240 EUR.

Material - FR4 0,3mm 35/35
Vias - 0,3mm

Finisare- ENIG
Termen - 17 de zile lucratoare.
Preturile sunt fara TVA.

- Pt. remedierea problemei aparute la lipirea flat-urilor, pe unul dintre cele doua pad-planuri existente se vor face teste in laborator DFH, iar al doilea se va da d-nei. Costovici pentru teste.